## 市场调研项目清单 (3)
深圳市中医院医疗设备市场调研项目清单（2025.6.30）
项目序号 | 设备名称 | 批复产地 | 批复数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 主要需求功能说明（数据A-B为覆盖即可） | 包组
1 | 医用冷藏箱 | 国产 | 5 | 1.5 | 7.5 | 1.有效容积≥300L； 2.箱内温度2~8℃。 | 冰箱包组
2 | 医用冷藏箱（2－8℃） | 国产 | 4 | 2 | 8 | 1.箱内有效容积≥1000L，透明门； 2.箱内温度2~8℃。 3.具有高低温、断电等报警功能。
3 | 医用冷藏箱（2－8℃）（血液专用储存箱） | 国产 | 2 | 2 | 4 | 1.有效容积≥270L，透明门； 2.箱内温度2~8℃。 3.具有高低温、断电等报警功能； 4.可记录温度数据，报警记录等信息； 5.贮血专用冰箱。
4 | 2-8℃医疗专用冰箱 | 国产 | 9 | 2 | 18 | 1.有效容积≥400L，透明门； 2.箱内温度2~8℃。 3.标配USB数据导出接口，可导出温度记录。
5 | 低温冰箱 | 国产 | 2 | 3 | 6 | 1.有效容积≥400L； 2.箱内温度-10℃~25℃； 3.具有高低温、断电等报警功能； 4.标配USB数据导出接口，可导出温度记录。
6 | 医用冷藏冷冻箱（2-8/-40℃） | 国产 | 6 | 2 | 12 | 1.同时具有2-8℃冷藏和-10~-40℃冷冻室； 2.冷藏室+冷冻室容积≥200L，冷藏室和冷冻室可独立控制运行； 3.具有高低温、断电等报警功能。
7 | 贮血专用低温冰箱（－20℃以下） | 国产 | 2 | 3 | 6 | 1.有效容积≥520L； 2.箱内温度-20℃～-40℃； 3.温度均匀性±5℃以内； 4.具有高低温、断电等报警功能； 5.贮血专用低温冰箱。
8 | 超低温（-80度）冰箱1 | 国产 | 9 | 5 | 45 | 1、容积≥390L； 2、箱内-80℃恒温（波动≤±2℃）； 3、具有高低温、断电等报警功能； 4、存放2mL冻存管不少于30000个，配备相应存放抽屉、样本盒； 5、标配USB数据导出接口，可导出温度等记录。
9 | 超低温（-80度）冰箱2 | 国产 | 6 | 10 | 60 | 1、容积≥480L； 2、箱内-80℃恒温（波动≤±2℃）； 3、具有高低温、断电等报警功能，断电温度保持不低于4.5h； 4、存放2mL冻存管不少于40000个，配备相应存放抽屉、样本盒。
10 | 低速离心机 | 国产 | 1 | 9.8 | 9.8 | 用于离心静脉血得到可注射的生长因子i-PRF（用于临床治疗）。最大转速≥4500rpm/min,最大容量≥12×13ml，离心力≤2500xg。 | 离心机包组
11 | 普通台式离心机 | 国产 | 14 | 1 | 14 | 1. 可离心0.2ml，1.5ml，5ml等离心管和PCR排管； 2. 最高转速≥16500r/min； 3. 最大相对离心力≥21000xg； 4. 最大容量≥8×10ml。
12 | 医用冷冻离心机 | 国产 | 6 | 6 | 36 | 适用于医院检验科血液、尿液、脑脊液等各种生物样本中的不同成分分离，便于后续的临床化学、免疫学、体液学、血液学检验检测等，为临床医生提供及时的诊断依据。
13 | 高速冷冻离心机1 | 国产 | 7 | 8 | 56 | 1. 可离心0.2ml，1.5ml，5ml等离心管和PCR排管； 2. 最高转速≥16500r/min； 3. 最大相对离心力≥21000xg； 4. 最大容量≥8×10ml； 5. 所有转子在最高转速时均可维持在-4℃以下。
14 | 高速冷冻离心机2 | 进口 | 4 | 9 | 36 | 1. 可离心0.2ml，1.5ml，5ml等离心管和PCR排管； 2. 最高转速≥16500r/min； 3. 最大相对离心力≥21000xg； 4. 最大容量≥8×10ml； 5. 所有转子在最高转速时均可维持在-4℃以下。 6适用于医院检验科血液、尿液、脑脊液等各种生物样本中的不同成分分离，便于后续的临床化学、免疫学、分子诊断学检验检测等，为临床医生提供及时的诊断依据。
15 | 低速冷冻离心机 | 进口 | 2 | 8 | 16 | 1. 可离心2ml等离心管； 2. 最高转速≥16500r/min； 3. 最大相对离心力≥21000xg； 4. 最大容量≥8×10ml； 5. 所有转子在最高转速时均可维持在-4℃以下。 6. 适用于医院检验科血液、尿液、脑脊液等各种生物样本中的不同成分分离，便于后续的临床化学、免疫学、分子诊断学检验检测等，为临床医生提供及时的诊断依据。
16 | 微量高速冷冻离心机 | 国产 | 2 | 4 | 8 | 最高转速≥15000rpm，最大离心力≥23000xg， 配不少于24孔的水平转子，适用不同容量的PCR管和1.5-2mLEP管的离心。温控范围-10～40℃。可用于组织培养液的离心分离；蛋白纯化；提取DNA，RNA，质粒等的小容量抽提；细胞的密度梯度离心，细胞的浮选纯化。
17 | 血型血清学专用离心机 | 国产 | 2 | 3 | 6 | 1.主要用于血型鉴定、交叉配血、抗体筛查等实验。 2.转速：900-1500 rpm，可根据凝胶卡厂家要求调整。 3.离心力：80-200 xg，可根据凝胶卡厂家要求调整。 4.转子容量≥24卡。 5.转子适配性及卡槽设计：须兼容常用品牌微柱凝胶卡。 6.预设程序：具有常用品牌凝胶卡的离心方案。
18 | 细胞离心甩片机 | 进口 | 1 | 20 | 20 | 1.主要用体液细胞学、脱落细胞检查，病原体浓缩及染色前的细胞/微生物制片。 2.转速：500-2000 rpm。 3.最大离心力 ≥400 xg 4.单次制片数≥8张。