## 市场调研项目清单 (3)
深圳市中医院医疗设备市场调研项目清单（2026.10.22）
项目序号 | 科室 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 主要需求功能说明（数据A-B为覆盖即可） | 包组
1 | 男科 | 流式细胞仪 | 国产 | 1 | 72 | 72 | 用于人体精子DNA碎片检测，适用于临床机构对人体精子 DNA 碎片化指数定量检测；支持配套精子染色质扩散实验、H2AX DNA 损伤标记检测。
2 | 骨伤科 | 数字化高清关节镜手术系统及配件 | 进口 | 1 | 320 | 320 | 系统应包含4K超高清摄像系统、关节内窥镜、动力刨削系统、低温等离子手术系统及配套手术器械，各系统应具备良好的兼容性和稳定性，能够满足肩、肘、腕、髋、膝、踝等各关节镜手术需求。 （一）4K超高清摄像系统，摄像主机：支持4K分辨率输出，可同时输出≥2路4K视频信号；具备图像和视频自动存储功能 （二）关节内窥镜 1. 4mm关节镜：镜体直径4.0mm，工作长度≥150-175mm；视向角30°（可选0°、70°）；视场角≥105°；镜体采用不锈钢材质；支持高温高压灭菌。 2. 小关节镜：直径≥2.5mm，视向角≥30°，长度约65-70mm；支持高温高压灭菌。 3. 配套附件：双阀镜鞘、钝头穿刺锥、闭孔器、穿刺针及套管等。 （三）动力刨削系统 1. 刨削主机：具备转速记忆功能和自动识别刀头功能；运转模式包括正转、反转、往复转三种模式；正转/反转最高转速≥8000转/分，往复转≥3000转/分；液晶触摸屏操作界面。 2. 刨削手柄：支持高温高压灭菌；手控按钮≥3个，可实现正转、反转、往复转功能；手柄可脚控并带有吸引阀门；可适配2.0mm-5.5mm多种直径的刨刀和磨头。 （四）低温等离子手术系统 1. 等离子主机：采用双极射频技术；具备关节镜镜头保护功能（误触金属自动停止输出）；支持识别刀头并自动推荐功率档位；具备故障自诊断功能；无需使用负极板。 2. 脚踏开关：可实现切割消融和止血凝固模式切换及档位调节。
3 | 呼吸与危重症医学科 | 超声支气管镜、小探头 | 进口 | 1 | 220 | 220
4 | 呼吸与危重症医学科 | 氩气冷冻系统 | 进口 | 1 | 200 | 200
5 | 呼吸与危重症医学科 | 硬质支气管镜 | 国产 | 1 | 60 | 60
6 | 麻醉科与手术室 | 麻醉机回路消毒机 | 国产 | 2 | 20 | 40 | 对麻醉机内部回路和呼吸机的内部回路进行消毒时使用 杀灭芽孢，枯草杆菌黑色变种芽孢灭菌对数值：＞3.0； 对人类冠状病毒灭杀对数值≥4.0； 对脊髓灰质炎病毒杀灭对数值≥4.0； 对白色念珠菌杀灭对数值>4.0； 对龟分枝杆菌脓肿亚种实测灭菌对数值>6.0； 对大肠杆菌实测灭菌对数值>6.5； 对金黄色葡萄球菌实测灭菌对数值>6.5； 对白色葡萄球菌实测灭菌对数值>6.5；